Załącznik nr 1 (asortymentowo-cenowy)

l.p.	Asortyment / Wymagania, parametry techniczne	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Paski testowe do glukometrów parametry: / 1. Spełnienie normy ISO 15197:2015; / 2. Zastosowany enzym na paskach: FAD dehydrogenaza glukozy lub oksydaza glukozowa GOD; / 3. Zakres pomiaru: od 10 mg/dL do 600 mg/dL; / 4. Temperatura podczas pracy: od 4 – 45 st.C; / 5. Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 90%; / 6. Objętość próbki krwi: 0,6-0,7 µL; / 7. Zakres wartości hematokrytu: zgodny z normą EN ISO 15197:2015; / 8. Nie wymaga kodowania; / 9. Szerokie pole testowe umożliwiające aplikację niewielkiej próbki krwi umieszczone na szczycie paska testowego; / 10. Czas pomiaru: 4-7 sekund; / 11. Kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska testowego; / 12. Możliwość kontroli pasków i kompatybilnych do nich glukometrów na 2-3 płynach kontrolnych. / 13. Metoda referencyjna: wyniki konwertowane do wartości dla stężenia w osoczu, zgodnie z zaleceniami IFCC; / 14. Liczba testów w opakowaniu: 50 szt. / Wymagane dostarczenie do oferty: / - instrukcji obsługi pasków i glukometrów potwierdzających wymagane parametry.	op.	1200 / na 12 m-cy
	RAZEM