Znak sprawy DZP/260 - 1R/2025	Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- dzierżawa mobilnej pracowni TK wraz z tomografem 16 rzędowym dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
- instalację i uruchomienie w tym podłączenie do prądu i systemów Pacs/Ris
- serwis aparatu i naczepy po stronie dostawcy,
- szkolenie personelu do momentu opanowania właściwej obsługi urządzenia .
Wymagane dokumenty do umowy:
- testy akceptacyjne, specjalistyczne, podstawowe,
- nr VIN
- pomiary środowiskowe ,
- aktualne przeglądy techniczne aparatu i strzykawki automatycznej,
- dokumenty techniczne/ instrukcja użytkowania/ w języku polskim.
Najem mobilnego tomografu komputerowego

L.p	Wymagania Zamawiającego
1	Czas dzierżawy	Min 2 miesiące
2	Rozliczanie za dzierżawę miesięczne	TAK
3	Dostępność aparatu 24 h	TAK
4	Aparat spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa	TAK
5	Dostawca mobilnego TK przeprowadzi szkolenie personelu do momentu opanowania właściwej obsługi urządzenia	TAK
6	Dostawca mobilnego TK na własny koszt będzie utrzymywał przedmiot dzierżawy w pełnej sprawności techniczno-użytkowej oraz ponosił będzie wszelkie koszty konserwacji oraz remontów bieżących. Częstotliwość obsługi technicznej przedmiotu dzierżawy będzie zgodna z instrukcją obsługi technicznej tych urządzeń.	TAK
7	Dostawca mobilnego TK dokona bezpłatnej naprawy aparatu TK w terminie do 72 godzin od daty wyniknięcia naprawy	TAK
8	Dostawca mobilnego TK dokona bezpłatnego przeglądu aparatu TK jeżeli przypadnie termin przeglądu w czasie dzierżawy	TAK
9	Dostawca mobilnego TK dostarczy Szpitalowi skrzynkę elektryczną oraz kabel zasilający łączący tomograf komputerowy ze skrzynką elektryczną (ok 50 m)	TAK
10	Szpital dokona stosownego podłączenia skrzynki elektrycznej oraz kabla do jednostki TK	TAK
11	Szpital zabezpiecza personel medyczny (technik elektroradiolog, pielęgniarka, lekarz), kontrast oraz inne, niezbędne środki medyczne	TAK
12	Koszty związane z wydzieleniem trójfazowego źródła zasilania energii elektrycznej, koszty energii elektrycznej dostarczonej do jednostki mobilnej, jak również koszty dostępu do Internetu oraz konfiguracja z systemem szpitalnym leżą po stronie Szpitala	TAK
13	Dostawca mobilnego TK oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem dzierżawy jest sprawne, wolne od wad i obciążeń na rzecz osób trzecich, które uniemożliwiałoby Szpitalowi korzystanie z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem.	TAK

	PODSTAWOWE DANE MOBILNEGO TK
14	Ilość rzędów	min 16
15	Średnica gantry	min 58 cm
16	Obciążenie stołu	do 205 kg
17	Opcje minimum	VoliumViewer Connect Pro / Smart Prep Smart Speed Thin Twin Helieal Helical Tilt Patient-16-slice AutoMA Power440 3000 Image Series Direct-3D Direct-MPR 90kVA Data Export CopyComposer / Enhanced Recon / ASIR / Real time CT Fluoro / Enhanced Xtream Injector
18	Klimatyzacja i rekuperacja we wszystkich pomieszczeniach	TAK
19	Szafki do przechowywania	TAK
20	Radio i system głośników	TAK
21	Winda dla pacjentów leżących oraz na wózkach	TAK
22	Podłączenie do sieci Internetowej	TAK
23	Przebieralania dla pacjentów	TAK
24	Ubezpieczenie sprzętu przez Dostawcę na koszt Dostawcy	TAK
25	Aparat wraz z naczepą posiadają pozytywną decyzję/opinię sanitarno - epidemiologiczną zezwalającą na użytkowanie i eksploatację	TAK
26	Aktualne testy akceptacyjne i specjalistyczne potwierdzone stosownym dokumentem	TAK
27	Moc aparatu	max 160 kV

	DANE NACZEPY
28	Długość	max 14 m
29	Szerokość	max 5,0m
30	Wysokość	do 4m
31	Waga	max 31 000 kg
32	Min. powierzchnia potrzebna do ustawienia	wpisać
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
33	Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu	TAK
34	Stacja (lekarska) diagnostyczna opisowa	TAK
35	Nagrywarka CD/DVD	TAK
36	Podłączenie do sieci Internetowej /RIS/PACS/	TAK

37	Konserwacja i serwis	TAK
38	Paszport techniczny (lub inny dokument) potwierdzający aktualny przegląd aparatu	TAK

Podpis

………………………………….