Znak sprawy 18/2019							Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

| System do kompresji klatki piersiowej- 1 szt. |
| --- |
| 1. Oferowany model/typ: |
| 2. Producent oraz kraj pochodzenia: |
| 4. Rok produkcji min. 2015: |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr. |
| 1 | Gwarancja min. 12 m-cy. | TAK |  |
| 2 | Przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za pomocą tłoka mechanicznego napędzanego elektrycznie. | TAK |  |
| 3 | Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy, z akumulatorem i torbą transportową maksymalnie 12 kg. | TAK-podać wagę |  |
| 4 | Tłok zakończony ssawką umożliwiający aktywną dekompresję. | TAK |  |
| 5 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą min. klasa IP43. | TAK |  |
| 6 | Urządzenie zasilane akumulatorem litowo-jonowym polimerowym, o pojemności minimum 3,0 Ah, bez efektu „pamięci”, niewymagającym procesu „rekondycjonowania”. | TAK |  |
| 7 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze min. 40 minut ciągłej kompresji. | TAK-podać czas pracy |  |
| 8 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny. | TAK-podać czas ładowania |  |
| 9 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł. | TAK-podać jaki |  |
| 10 | Zasilanie z instalacji DC 12V. | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy min. od 0 do +40ºC. | TAK-podać temperaturę |  |
| Kompresja |  |  |
| 12 | Ilość ucisków na minutę 100 (+/- 5 %). | TAK-podać ilość ucisków |  |
| 13 | Głębokość ucisku 4-6 cm. | TAK |  |
| 14 | Stosunek: kompresja/dekompresja 50/50 (+/- 5 %). | TAK-podać |  |
| 15 | Dopuszczalna maksymalna szerokość klatki piersiowej pacjenta min. 44 cm. | TAK-podać szerokość klatki piersiowej |  |
| 16 | Dopuszczalna maksymalna wysokość mostka pacjenta min. 30 cm. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 17 | 1 akumulator litowo-jonowo-polimerowy. | TAK |  |
| 18 | 14 zapasowych jednorazowych przyssawek. | TAK |  |
| 19 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz. | TAK |  |
| 20 | Przewód do zasilania z instalacji DC 12V. | TAK |  |
| 21 | Torba lub plecak do transportu urządzenia z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia. | TAK |  |

………………………………………………….

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy

UWAGA:

Zamawiający wymaga do zaoferowania sprzęt medyczny fabrycznie nowy

oraz dopuszcza sprzęt demonstracyjny nie używany klinicznie z co najmniej

12 miesięczną gwarancją.

Zaoferowanie urządzeń o parametrach gorszych, niż opisane powyżej parametry wymagane,  spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.