Znak sprawy 1/2020                                                    	     	Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | Warunki wymagane | Warunki oferowane podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, glukoza, mleczany, | TAK |  |
| 2. | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,10-5,00mmol/L | TAK |  |
| 3. | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym | TAK |  |
| 4. | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienione tj. odczynniki,elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna, układ hydrauliczny oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej | TAK |  |
| 5. | Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru. Kalibracja fabryczna wszystkich parametrów.. Nie dopuszcza się żadnych zewnętrznych kalibratorów w ampułkach. Jednorazowa walidacja każdej kasety w trakcie instalacji za pomocą dedykowanego materiału CVP w celu wykluczenia uszkodzenia kasety w transporcie oraz błędów analitycznych na poziomie 97 % | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Brak jakichkolwiek czynności konserwacyjnych typu czyszczenie, odbiałczanie, wymiana, czy kondycjonowanie sondy aspiracyjnej, czyszczenie i wymiana jakichkolwiek uszczelek, uchwytów do uszczelek niezależnie od tego czy czynności te będą wykonywane przez operatora czy też wymagają wzywania autoryzowanego serwisu | TAK |  |
| 8 | Objętość próbki: max. do 160 mikrolitrów | TAK |  |
| 9. | Czas pomiaru do 90 sekund | TAK |  |
| 10 | Informatyczny system zdalnej kontroli pozwalający na zdalne zarządzanie analizatorami | TAK |  |
| 11. | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym | TAK |  |
| 12 | System kontroli jakości wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, interferencje. Na ekranie aparatu bieżąca informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do raportu błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony). | TAK |  |
| 13 | Automatyczne „blokowanie przez system” wątpliwych wyników. Po wykryciu błędu, który nie może ulec naprawie analizator nie wyświetla wyniku na ekranie ( z informacją o wykryciu błędu). Aparat nie wydaje wyników ze znakami zapytania. | TAK |  |
| 14 | Automatyczne oświetlenie pola aspiracji próbki | TAK |  |
| 15 | Kaseta odczynnikowo-sensorowa przechowywana w temperaturze pokojowej, nie wymagająca przechowywania w lodówce. | TAK |  |

Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 5700 badań równowagi kwasowo-zasadowej  (pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, glukoza, mleczany) rocznie.

Okres trwania umowy  36 miesięcy.