Znak sprawy 30/2019								Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat elektrochirurgiczny ze specjalistycznymi programami do resekcji w środowisku płynnym (mono i bipolarna) oraz systemem zamykania dużych naczyń  – zestaw z wyposażeniem

1. Oferowany model/typ:………..

2. Producent oraz kraj pochodzenia: …………..

3. Rok produkcji……………………..

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
| 19 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz 1 gniazdo monopolarne 3pin | TAK |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 24 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 25 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 27 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 29 | Urządzenie współpracujące z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką | TAK |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 2 | Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), oraz koagulacja w środowisku płynnym. | TAK |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 7 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
| 8 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i ginekologicznych | TAK |  |
| 9 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 10 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 11 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 12 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 13 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 14 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 15 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
| 16 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie i sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny bezprzewodowy, 2-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niekierunkowe, powierznia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, opakowanie zbiorcze 50 szt - 100szt. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Kabel bipolarny wielorazowy, do narzędzi laparoskopowych Storz, wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi- 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Kabel wielorazowy monopolarny, wtyk żeński do narzędzi laparoskopowych, wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zagięte, gładkie, dł. 23cm., wielorazowe, z nierozłącznym kablez z wtyczką z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt | TAK |  |
| 7 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką. Wyposażony w półkę na włącznik nożny oraz koszyk. | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy, w tym czasie bezpłatne przeglądy. | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

………………………………………………….

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy