Załącznik nr 4 do SIWZ - Parametry techniczne

Zadanie nr 1 - KARDIOTOKOGRAF  - 2 szt.

Nazwa/ typ ...............................

Producent..................................

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarno – biały ekran LCD pochylany o przekątnej 5,6” | Tak |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez przyciski funkcyjne i pokrętło | Tak |  |
| 3 | Metoda pomiarowa FHR – ultradźwiękowy Doopler pulsacyjny | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiaru tętna płodu 50-240 | Tak |  |
| 5 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | Tak |  |
| 6 | Częstość powtarzania 2 kHz | Tak |  |
| 7 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Cardio 2 szt i Toco 1 szt | Tak |  |
| 8 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 9 | Funkcja do monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 10 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy takimi samymi aparatami | Tak |  |
| 11 | Wodoszczelność głowic Toco i Cardio | Tak |  |
| 12 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej | Tak |  |
| 13 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
| 14 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
| 15 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawione krokiem 5 lub 10 sek | Tak |  |
| 16 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 17 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 18 | Zakres sygnału Toco 0-100 | Tak |  |
| 19 | Automatyczna korekcja zerowania | Tak |  |
| 20 | Graficzny rejestrator wbudowany w urządzenie | Tak |  |
| 21 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 (cm/min) | Tak |  |
| 22 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) | Tak |  |
| 23 | Rozdzielczość wydruku 200dpi | Tak |  |
| 24 | Możliwość zapisania danych na urządzeniu przenośnym typu pen-drive | Tak |  |
| 25 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
| 26 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 27 | Pasy do mocowania przetworników – 3 szt | Tak |  |
| 28 | Wózek do przemieszczania aparatu w zestawie ( 1 szt.) | Tak |  |

...................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 2 – KRIOSTAT WOLNOSTOJĄCY

Nazwa/ typ ...............................

Producent..................................

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja temperatury komory do -30ºC | Tak |  |
| 2 | Uchwyt na żyletki (wysoko i nisko- profilowe) | Tak |  |
| 3 | Możliwość zmiany kąta natarcia żyletki | Tak |  |
| 4 | Półka szybkiego zamrażania na min. 5 podstawek | Tak |  |
| 5 | Zakres grubości cięcia 2-60 mikronów | Tak |  |
| 6 | Zakres ruchu pionowego: min. 50 mm | Tak |  |
| 7 | Nastawa grubości cięcia – elektronicznie z panelu sterowania | Tak |  |
| 8 | Elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwoma prędkościami | Tak |  |
| 9 | 4 podstawki 25 mm; 4 podstawki 30 mm | Tak |  |

..............................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 3 – ZATAPIARKA PARAFINOWA- 1 szt.

Nazwa/ typ ...............................

Producent..................................

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika na parafinę min. 3 l | Tak |  |
| 2 | Dwa moduły z możliwością dowolnej aranżacji zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych | Tak |  |
| 3 | Wymienne, podgrzewane pojemniki na foremki i/lub inne akcesoria- 2 sztuki - o pojemności do 1.8 l | Tak |  |
| 4 | Regulacja temperatury podgrzewanych pojemników na akcesoria w zakresie od +50ºC do +70ºC | Tak |  |
| 5 | Każdy z podgrzewanych pojemników dostosowany do ułożenia min. 70 kasetek | Tak |  |
| 6 | Podgrzewana powierzchnia robocza ze zintegrowaną zimną płytką | Tak |  |
| 7 | Regulacja temperatury powierzchni roboczej w zakresie od +50ºC do +70ºC | Tak |  |
| 8 | Podgrzewany uchwyt na 3 szczypce - umieszczony po 3 uchwyty po obu stronach dystrybutora parafiny | Tak |  |
| 9 | Grawitacyjny system dozowania parafiny z zaworem elektromagnetycznym | Tak |  |
| 10 | Możliwość precyzyjnej regulacji strumienia przepływającej parafiny | Tak |  |
| 11 | Moduł zimnej płyty z temperaturą regulowaną do wartości do -10ºC, zapobiegającą późniejszemu kruszeniu bloczków parafinowych, posiadający własne zasilanie | Tak |  |
| 12 | Całość wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości na temperaturę pracy urządzenia, gwarantującego unikanie odkształceń np. pokrywy zbiornika na parafinę | Tak |  |
| 13 | Produkt posiada certyfikat CE | Tak |  |

.....................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 4 – Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych.

Nazwa/ typ ...............................

Producent..................................

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | TAK |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |
| 7 | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | TAK |  |
| 8 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |
| 9 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 10 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK |  |
| 11 | Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna | TAK |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | TAK |  |
| 16 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |
| 17 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |
| 19 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. | TAK |  |
| 20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 1 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | TAK |  |
| 2 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | TAK |  |
| 3 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. | TAK |  |
| 4 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | TAK |  |
| 6 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. | TAK |  |
| 7 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. | TAK |  |
| 8 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 9 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 10 | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W | TAK |  |
| 11 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |
| 12 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. | TAK |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |
| 14 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |
| 15 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | TAK |  |
| 16 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |
| 17 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | TAK |  |
| 18 | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1 | Włącznik nożny trzyprzyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 100 szt. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod neutralnych jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 3 szt. | TAK |  |
| 6 | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |
| 7 | Reduktor argonowy– 1szt. | TAK |  |
| 8 | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
| Endoskopowa pompa irygacyjna |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru |
| 1 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. |  |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w cyfrową regulację przepływu cieczy. |  |  |
| 4 | Płynna regulacja przepływu cieczy - min. 9 poziomów. |  |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w układ stabilizujący przepływ cieczy. |  |  |
| 6 | Możliwość aktywacji manualnej z panelu sterowania pompy lub przy użyciu włącznika nożnego. |  |  |
| 7 | System ograniczenia czasu pojedynczej aktywacji. |  |  |
| 8 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja aktywacji. |  |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem. |  |  |
| 10 | Możliwość współpracy z bezprzewodowym, jednoprzyciskowym włącznikiem nożnym. Monitorowanie stanu naładowania baterii włącznika nożnego. |  |  |
| 11 | Pompa przystosowana do montażu na wózku aparatu elektrochirurgicznego. |  |  |
| 12 | Pojemnik na płyn – pojemność 0,5l, z podziałką. Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie. |  |  |
| 13 | Włącznik nożny jednoprzyciskowy, do aktywacji przepływu cieczy. |  |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem | TAK |  |

..............................................................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy