Znak sprawy 3/2019							 Załącznik nr  Nr 5

Parametry graniczne analizatora wraz z pozostałymi wymaganiami

Wymaga się, aby analizator biochemiczny spełniał następujące parametry graniczne:

1.  Automatyczny wieloparametrowy analizator biochemiczny o  wydajności nie mniejszej

niż 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę. (podać typ oferowanego analizatora,

załączyć folder opisujący proponowany aparat). Rok produkcji nie starszy niż 2015.

2.  Wymiary analizatora umożliwiające jego instalacje w laboratorium bez żadnych prac

budowlanych.

3.  Wbudowany moduł ISE o wydajności nie mniejszej niż 180 oznaczeń na godzinę (Na,

K, Cl   - na wyposażeniu analizatora) zaopatrzony w elektrody jonoselektywne

4.  Całkowicie otwarty system odczynnikowy analizatora.

5.  System chłodzenia odczynników, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów znajdujących się w

aparacie temperatura 4-8 C .

6.  Szybkość analizatora- oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut

7  Kuwety pomiarowe jednorazowe

8.  Możliwości analityczne analizatora:

- substraty,

- enzymy,

- białka specyficzne,

- monitorowanie leków.

9. Minimum 35 pozycji odczynnikowych oraz 80 pozycji na próbki pacjentów.

10. Możliwość wykonywania badań „cito” bez przerywania ciągłości pracy rutynowej.

11. Minimum 5 miejsc na próbki „cito”.

12. Możliwość ciągłego uzupełniania odczynników bez przerywania pracy aparatu pauza/stop,    stand by itp.

13. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych –wstępnego i dodatkowego

po przekroczeniu liniowości testu.

14. Aparat objęty gwarancją na okres obowiązywania umowy - bezpłatny dojazd i robocizna do

przeglądów i napraw

15. Detektor poziomu próbki, odczynnika i skrzepu.

16. Program kontroli jakości spełniający poniższe kryteria:

- system jakości badań z możliwością zastosowania analizy Levey- Jenningsa, reguł

Westgarda,

- wyliczanie średniej, odchylenia standardowego, współczynnika zmienności,

- graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości.

17.  Dwukierunkowa transmisja danych.

18.  Należy dostarczyć autoryzowane aplikacje do odczynników na oferowany aparat, w toku oceny

ofert lub przy instalacji aparatu.

19.  Możliwość zastosowania probówek pierwotnych i kubków pediatrycznych.

20.  Możliwość kalibracji bez przerywania rutynowej pracy aparatu.

21.  Możliwość pracy z różnymi rodzajami materiału biologicznego (surowica, osocze, mocz,

płyn mózgowo-rdzeniowy, hemoliza krwi pełnej-HbA1c).

22.  Swobodny dostęp do odczynników (wstawianie i wystawianie) w każdej fazie pracy

aparatu bez konieczności jego zatrzymywania pauza, stop, stand by itp .

23.  Analizator wolno stojący z wydzielonym stanowiskiem komputerowym umożliwiającym

programowanie w pozycji siedzącej.

24.  Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy we własnym zakresie dokonać podłączenia analizatora do sieci komputerowej laboratorium wraz z przeszkoleniem pracowników.

(w laboratorium używany jest Laboratoryjny System Informatyczny e-LAB Eclipse).

25. Oferent dostarczy certyfikaty specjalistów z zakresu biochemii, zajmujących się wprowadzaniem aplikacji na oferowany analizator i wprowadzi aplikacje na zaoferowane odczynniki

26. W celu przechowywania dokumentacji i odczynników oferent wydzierżawi meble do pracowni biochemii. Zamawiający po okresie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu po wcześniejszym przedstawieniu oferty  sprzedaży.

27. Oferent na okres obowiązywania umowy zagwarantuje bezpłatne uczestnictwo w kontroli laboratoryjnej Stand Lab. Dostawca dostarczy certyfikaty potwierdzające uczestnictwo  specjalistów oferenta w szkoleniu z programu Stand Lab,  z zakresu prawidłowego prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości.

Wymagane jest comiesięczne analizowanie wyników z Zamawiającym, pomoc w rozwiązywaniu wątpliwości, szybkie reagowanie na problemy podniesione przez Zamawiającego; pomoc w interpretacji wyników kontroli wewnętrznej oraz procedur naprawczych.

28. Analizator zużywający do 3 litrów wody, bez stacji uzdatniania wody.

29.W przypadku awarii aparatu niezbędny przyjazd serwisu w czasie 12 godz. od chwili zgłoszenia.

30. Każde opakowanie handlowe musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dla

bezpośredniego użytkownika między innymi czytelne (niezakodowane w przypadku braku daty

ważności) numery serii, daty  ważności oraz instrukcje w języku polskim dotyczące użytkowania,

magazynowania i przechowywania.

31..Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert

wariantowych.

32. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od

Wykonawców próbek , folderów,metodyk itp.: w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego

produktu ze specyfikacją na każde wezwanie Zamawiającego.

33.Termin dostawy Aparatu w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

34.Wydzierżawiający daje Dzierżawcy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim, całość

dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewnia

bezpłatnie montaż aparatu i przeszkolenie pracowników szpitala w zakresie jego obsługi.

Urządzenie wraz ze stosownymi instrukcjami zostało wydane Dzierżawcy na podstawie protokołu

zdawczo-odbiorczego, po stwierdzeniu przez Dzierżawcę faktu przekazania urządzenia w stanie

kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

35. Odbioru przedmiotu dzierżawy z miejsca instalacji, to jest Dział Diagnostyki Laboratoryjnej SP

ZOZ Opoczno dokonuje Wydzierżawiający w terminie minimum 30 dni od chwili wygaśnięcia

umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas

transportu.

.....................................................

podpis Wykonawcy