Zał 5

| PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny analizator do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów |  |  |  |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE | Parametr graniczny | Opisać oferowane parametru |
| 1. | Aparat używany z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. |  |  |
| 2. | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej, automatyczna inkubacja i odczyt testów od chwili załadowania do etapu interpretacji wyników. |  |  |
| 3. | Analizator wyposażony w dwa pracujące jednocześnie systemy detektorowe: układ odczytu kolorymetrycznego i układ odczytu fluorometrycznego. |  |  |
| 4. | Jednorazowa ładowność komory inkubacyjnej minimum 40 testów z możliwością ciągłego ładowania i rozładowania. |  |  |
| 5. | System identyfikacji badań poprzez kody kreskowe, drukarka kodów kreskowych dla testów w zestawie. |  |  |
| 6. | Prezentacja wyniku lekowrażliwości podanego w kategorii: wrażliwy(S), średniowrażliwy(I), oporny(R) oraz minimalnego stężenia hamującego (MIC). |  |  |
| 7. | Wykrywanie podstawowych mechanizmów oporności zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i rekomendacjami EUCAST. |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w oprogramowanie z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami EUCAST zawierający wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy w języku polskim z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium w celu interpretacji wykonanych badań. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy zgodnie z wymaganiami EUCAST w języku polskim. |  |  |
| 9. | Dostępne panele do oznaczania: a) identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych b) identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich c) identyfikacji i lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae i paciorkowców beta-hemolizujących d) identyfikacji bakterii z grup Neisseria, Haemophilus e) identyfikacji grzybów drożdżopodobnych Wykrywanie podstawowych mechanizmów oporności. |  |  |
| 10. | Dostępne panele typu COMBO – identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu. |  |  |
| 11. | Możliwość doboru różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej i testów do inokulacji w zależności od badanego mikroorganizmu wraz z dostępnym zestawem do szybkiej inokulacji organizmów o mniejszych wymaganiach wzrostowych. |  |  |
| 12. | Program do rejestracji badań, analizy i wypisu wyników oraz analizy epidemiologicznej w języku polskim. |  |  |
| 13. | Analizator z systemem dozowania odczynników i oleju mineralnego z zamykanym pojemnikiem na odpady odczynnikowe |  |  |
| 14. | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 15 | Dostępność szybkiego- 4 godz. testu dla bakterii Neisseria/Haemophilus |  |  |
| 16 | Możliwość doboru różnych składów antybiotykowych w panelu COMBO zgodnie z potrzebami laboratorium. |  |  |

UWAGA :

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty