Parametry Techniczne

Zadanie 3

Pompa strzykawkowa akumulatorowa - 3 szt.

Rok produkcji............. – fabrycznie nowy

Producent /Nazwa i typ aparatu………………………………..

| Lp | Opis parametrów techniczno - eksploatacyjnych | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Prosta w obsłudze pompa infuzyjna z zasilaniem bateryjno-sieciowym, przystosowana do szerokiej gamy ogólnie dostępnych strzykawek w rozmiarach od 5 do 50/60ml, - duży wyświetlacz graficzny prezentujący szybkość dozowania, objętość, dawkę. - pompy wyposażone z funkcję zapisywania pełnej historii infuzji, - automatyczne rozpoznawanie strzykawki, - szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h, - szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h, - mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących - Stosowanie strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych - Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy - Szybkość dozowania co 0,1ml/h w zakresie 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml - Programowanie - - prędkości, - - objętości, - - czasu, - Dawka uderzeniowa BOLUS dozowana w dowolnym momencie wlewu - Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego - Możliwość podglądu w trakcie infuzji - Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie co najmniej 50 nazw leków - Funkcja KVO programowana w zakresie 0-5 ml/h - Alarmy, sygnał dźwiękowy i świetlny min. 5 - Klasa ochrony I, typ CF, odporność na defibrylację - Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz - Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego - Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu max 24h - Waga do 2,5 kg z akumulatorem | Tak |  |

Parametry Techniczne

Zadanie 9

Łóżka szpitalne mobilne - 4 szt.

Rok produkcji............. – fabrycznie nowy

Producent /Nazwa i typ aparatu………………………………..

| Lp | Opis parametrów techniczno - eksploatacyjnych | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkcja łóżka zgodna z normą: EN: 60601 – 2 – 52. ( Załączyć stosowny dokument na potwierdzenie zgodności z normą). Łóżko opierające się na pantografie, na ośmiu punktach podparcia zapewniających regulację wysokości i pozycję Trendelenburga i anty -Trendelenburga. Rama łóżka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. Łóżko wyposażone w panele sterujące funkcjami elektrycznymi: - przewodowy panel z podświetlanymi przyciskami - panel pielęgniarski znajdujący się w wysuwanej szufladzie z możliwością blokady poszczególnych funkcji Leże pacjenta czterosekcyjne w tym trzy segmenty ruchome. Łóżko z możliwością wydłużenia leża o minimum 175 mm. Leże wypełnione panelami z tworzywa ABS. Struktura płyt leża gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, z otworami wentylacyjnymi dla materaca. Dodatkowo płyty leża z ABS wyprofilowane w celu zapobieżenia odleżynom. Szczyty łóżka odejmowane, z blokadą w postaci pokrętła oznaczonego kolorem przed przypadkowym wysunięciem się z ramy leża. Pokrętło z oznaczeniem funkcji: zablokowane/odblokowane. Szczyty wykonane z wysokiej jakości polietylenu. Możliwość zastosowania różnokolorowych wypełnień. Szczyt łóżka od strony głowy nieporuszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża Barierki jednosekcyjne, wykonane ze stali pokrytej lakierem epoksydowanym. Łatwo opuszczane. Zabezpieczają pacjenta na minimum ¾ długości leża. Barierki boczne z uchwytami wykonanymi z poliamidu, uchwyty po dwóch stronach barierek od strony głowy i od strony nóg pacjenta. Uchwyty barierek usprawniają proces podnoszenia i opuszczania barierek. Przestrzeń między barierkami bocznymi a szczytami łóżka uniemożliwia nieświadome wysunięcie się pacjenta. Konstrukcja barierek zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52. Wymiary zewnętrzne: 2220 mm x 1005 mm Wymiary leża pacjenta: 1960 mm 870 mm Elektryczna regulacja wysokości: max: 400 mm – 815 mm. Możliwość zablokowania poszczególnych funkcji tylko z panelu pielęgniarskiego, nie dopuszcza się rozwiązań, w których istnieje możliwość blokowania poszczególnych funkcji przez sterowniki dostępne dla pacjenta w tym z pilota. Informacja o zablokowanej funkcji na pilocie pacjenta. Panel pielęgniarski z diodą led informującą o stanie ładowania baterii. Panel pielęgniarski z funkcją zapamiętania wybranej pozycji uzyskiwaną jednym przyciskiem. Pozycja Trendelenburga i rewers : 0 – 15/15° dostępne tylko z panelu pielęgniarskiego. Elektryczna regulacja oparcia pleców: 1 – 30° - 70°. Automatyczne zatrzymanie sekcji oparcia pleców podczas unoszenia na poziomie 30° w celu zapewnienia właściwej wentylacji płuc. Elektryczna regulacja oparcia ud: maks. 0 - 28° +/-2°. Regulacja podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego: maks: 0 - 16°+/-2°. Wysokość barierek bocznych od leża pacjenta: 370 mm +- 10 mm. Funkcja natychmiastowego wypoziomowania leża w celu prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej – manualnie i elektrycznie. Przycisk na panelu pielęgniarskim oznaczony kolorem czerwonym w celu łatwej identyfikacji. Dostęp do dźwigni CPR z dwóch stron łóżka. Łóżko wyposażone w alarm zapobiegający wyrwaniu kabla z gniazdka poprzez alarm dźwiękowy, kiedy hamulec jest zwolniony a wtyczka włączona do zasilania. Koła w systemie blokady centralnej i blokady kierunkowej. Koła pojedyncze, średnica kół min 125 mm. W narożnikach leża krążki odbojowe chroniące ściany szpitala i łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi. Udźwig łóżka minimum 250 kg. Zasilanie łóżka z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i wbudowanego akumulatora. Łóżko wyposażone w baterię o pojemności do 10 cykli podnoszenia. Klasa ochronności min. IPX6 Akcesoria Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości minimum 12 cm Zewnętrzne pokrycie materaca wykonane z materiału antybakteryjnego, ognioodpornego Uchwyty na worki urologiczne. Stojak do kroplówki, dwuramienny, wykonany ze stali chromowanej sztuk 2 na łóżko | Tak |  |

Parametry Techniczne

Zadanie 10

Wózki do przewożenia pacjentów leżących - 2 szt.

Rok produkcji............. – fabrycznie nowy

Producent /Nazwa i typ aparatu………………………………..

| Lp | Opis parametrów techniczno - eksploatacyjnych | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne w tym do transportu z sal operacyjnych oraz na oddziały SOR. Leże pacjenta czterosekcyjne, wykonane z wysokiej jakości płyt HPL o grubości minimum 10 mm. Leże przezierne dla promieni RTG, z kasetą do wykonywania zdjęć RTG i ze wspornikiem kasety. Leże pacjenta wyposażone w chromowane uchwyty utrzymujące materac na miejscu. Możliwość obustronnego zastosowania wzmacniacza obrazu na powierzchni leża pacjenta, który zapewnienia pełne diagnozowanie radiologiczne pacjentów. Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. Uchwyt do unoszenia oparcia pleców umiejscowiony na całej szerokości leża, nie koliduje z kasetą. Uchwyt łatwo odróżniający się, w innym kolorze od oparcia pleców i ramy wózka. Wózek oparty na dwóch kolumnach cylindrycznych. Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kolumn. Rozstaw kolumn: minimum 1600mm +/- 2 cm. Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie elementów stalowych substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed atakami bakterii. Wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach oraz w listwy odbojowe na całej długości leża w jego najbardziej wysuniętych miejscach. Chromowany uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony od strony nóg pacjenta. Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku. Dwa składane, ergonomiczne, chromowane, z nakładkami z tworzywa sztucznego uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta. Tworzywowa obudowa wózka o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm +/- 2 cm. W obudowie znajduje się miejsce na dwie butle tlenowe ( wgłębienia z pasami) o Poręcze boczne opuszczane w systemie cyrklowym. Poręcze boczne pokryte wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. Regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dwustronnych pedałów hydraulicznych znajdujących się w obudowie wózka, z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. Regulacja wysokości dwoma pedałami umieszczonymi po obu stronach wózka. Podnoszenie wózka pojedynczym pedałem, opuszczanie wózka pedałem podwójnym. Te same pedały do regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża. Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony każdego koła. Wymiary zewnętrzne wózka: min. długość 2130 mm x szerokość 830 mm. Powierzchnia leża: długość 1910 mm (+/- 20 mm) x szerokość 650 mm (+/- 20 mm) Regulacja wysokości hydraulicznie pedałem dwustronnym: minimum: 560 – 880 mm (+/- 20 mm) Trendelenburg i anty – Trendelenburg : min.: 0 - 12°. Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę. Regulacja sekcji oparcia pleców: min. 0-90°. Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 8 cm. | Tak |  |

Parametry Techniczne

Zadanie 12

Aparat EKG 12 – odprow. na statywie jezdnym – 3 szt.

Rok produkcji............. – fabrycznie nowy

Producent /Nazwa i typ aparatu………………………………..

| Lp | Opis parametrów techniczno - eksploatacyjnych | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy możliwe rodzaje badań: ręczne, automatyczne, automatyczne do schowka zapis automatyczny z funkcją zapisu sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. regulowana długość zapisu badania automatycznego wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego baza pacjentów i badań; pamięć do 2000 pacjentów lub 2000 badań przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta wykonanie do 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu możliwość włączania i wyłączania filtrów: - zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet możliwość podłączenia klawiatury PS2 Wyposażenie: elektrody kończynowe 4 sztuki elektrody przedsercowe 6 sztuk kabel EKG kabel zasilania sieciowego papier szerokość min 210 mm żel do EKG wózek pod aparat instrukcja użytkowania | Tak |  |

Parametry Techniczne

Zadanie 14

Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – 1 szt.

Rok produkcji............. – fabrycznie nowy

Producent /Nazwa i typ aparatu………………………………..

| Lp | Opis parametrów techniczno - eksploatacyjnych | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lampa wyposażona tylko w białe diody LED – min 16 szt. - Pobór mocy przez oprawę - 19 W. - Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. - Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego - Średnica pola roboczego d10-d50: 22 cm – 11cm - Natężenie oświetlenia w odległości 1m – min 60 000 luksów - Natężenie światła regulowane w zakresie min. 50÷100% - Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K - Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 - Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. - Żywotność układu świetlnego – min 50 000 godzin - Stopień ochrony obudowy IP 43 | Tak |  |