Załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie nr 1 - KARDIOTOKOGRAF  - 2 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czarno – biały ekran LCD pochylany o przekątnej 5,6” | Tak |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez przyciski funkcyjne i pokrętło | Tak |  |
| 3 | Metoda pomiarowa FHR – ultradźwiękowy Doopler pulsacyjny | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiaru tętna płodu 50-240 | Tak |  |
| 5 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz | Tak |  |
| 6 | Częstość powtarzania 2 kHz | Tak |  |
| 7 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Cardio 2 szt i Toco 1 szt | Tak |  |
| 8 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 9 | Funkcja do monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
| 10 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy takimi samymi aparatami | Tak |  |
| 11 | Wodoszczelność głowic Toco i Cardio | Tak |  |
| 12 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej | Tak |  |
| 13 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
| 14 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
| 15 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR ustawione krokiem 5 lub 10 sek | Tak |  |
| 16 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 17 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 18 | Zakres sygnału Toco 0-100 | Tak |  |
| 19 | Automatyczna korekcja zerowania | Tak |  |
| 20 | Graficzny rejestrator wbudowany w urządzenie | Tak |  |
| 21 | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 (cm/min) | Tak |  |
| 22 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) | Tak |  |
| 23 | Rozdzielczość wydruku 200dpi | Tak |  |
| 24 | Możliwość zapisania danych na urządzeniu przenośnym typu pen-drive | Tak |  |
| 25 | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
| 26 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 27 | Pasy do mocowania przetworników – 3 szt | Tak |  |
| 28 | Wózek do przemieszczania aparatu w zestawie | Tak |  |

Zadanie nr 2 - Kardiomonitor stacjonarno-przenośny – 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria | Tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600pikseli | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej trzech krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika- pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | Tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: a. EKG b. Liczba oddechów(RESP) c. Saturacja (Spo2) d. Ciśnienia krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
|  | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Podać |  |
|  | 2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu 3-końcówkowego odprowadzeń | Tak |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/-1% | Tak |  |
|  | 4. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s, inna | podać |  |
|  | 5. Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznaniem co najmniej następujących zaburzeń: a. Bradykardia b. Tachykardia c. Asystolia d. Tachykardia komorowa e. Migotanie komór f. Migotanie przedsionków | Tak |  |
| 10. | Pomiar odeechów (RESP) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów/min. Podać | Tak |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 2 oddech/min. | Tak |  |
|  | 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 25 mm/s, 50 mm/s | Podać |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/-3% | Tak |  |
|  | 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończyny, na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | 5. Alarm desaturacji | Tak |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
|  | 1. Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |
|  | 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać | Tak |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż+/-5 mmHg. Podać | Tak |  |
|  | 4. Tryb pomiaru: a. AUTO b. Ręczny | Tak |  |
|  | 5. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷30 minut | podać |  |
| 13. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe | Tak |  |
|  | 1. Kabel EKG 3-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | 2. Przewód łaczący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | 3. Mankiet do pomiaru NIBP: mały średni, duży | Tak |  |
|  | 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
| 14. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków lub poprzez ekran dotykowy | Podać |  |
| 15. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | 1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak |  |
|  | 2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów | Tak |  |
|  | 3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów- co najmniej 3 czasy do wyboru | podać |  |
|  | 4. Ustawienie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów | Tak |  |
|  | 5. Ustawienie glośności sygnalizacji alarmowej | Tak |  |
| 16. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alaromowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowania pacjenta. | Tak |  |
| 17. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50 Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | 1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 3 godziny. Podać | Tak |  |
|  | 2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać | Tak |  |
|  | 3. Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumlatora |  |  |
| 18. | Monitor wyposażony w port USB | Tak |  |
| 19. | Cicha praca urządzenia- chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 20. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą- stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 21 | Statyw na kółkach z półką do mocowania kardiomonitora | Tak |  |

Zadanie nr 3 - Kardiomonitor  - 1 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | PODSTAWOWE CECHY: - niewielki rozmiar - czytelny, jasny wyświetlacz LED dla paramaetrów SpO2, NIBP, PR, EKG, TEMP - wyświetlacz LCD dla SpO2 pletyzmogramu, fali ECG i parametrów systemowych - może być używany do pomiaru NIBP, SpO2, ECG i TEMP - do 12000 pomiarów NIBP może być zapisanych - do 96 godzin SpO2 i trendu HR może być wyświetlone - system alarmów dźwiękowych i wizualnych - zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| - 2. | NIBP(NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA): - technologia: Oscylometryczna - standardowe przedziały pomiaru - Systolic: Dorosły: 40-255mmHg - Diastolic: Dorosły: 10-195mmHg - MAP: Dorosły: 20-215mmHg - tryby pomiaru: Manual, Auto, STAT - maksymalny średni błąd: ±5mmHg - maksymalne odchylenie standardowe: 8mmHg | Tak |  |
| - 3. | SpO2 (SATURACJA) - zakres pomiarowy: 35%-100% - dokładność pomiaru: 0.4%-5% - zakres pulsu: 30-240 uderzeń / min - dokładność pulsu ±2 bpm lub 2% w zależności co większe | Tak |  |
| - 4. | EKG I TEMP: - zakres pulsu 20-250 uderzeń / min - zakres temperatury: 25-45 stopni C | Tak |  |
| - 5. | DANE TECHNICZNE: - zasilanie: 100-250CAC, 50/60 Hz - wewnętrzne zasilanie: 12V DC - akumulator: 12V 2.3 Ah | Tak |  |
| - 6. | STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: - jednostka głowna - 1szt. - kabel EKG - 1szt. - elektrody EKG - mankiet NIBP - 1szt. - czujnik SpO2 - 1szt. - czujnik temperatury - 1szt. - kabel zasilający - 1szt. - kabel uziemiający - 1szt. - instrukcja obsługi - 1szt. | Tak |  |